- 概述

GDW4011变压器电量测量仪采用数字同步采样技术及微机技术，准确测量变压器的初级电压、初级电流、功率及次级一组电压，所有参数均为真有效值，测量精度为0.5级，具有测试速度快、精度高，使用方便，外型轻巧美观等优点，可应用于一组电源变压器的实验室或流水线的自动测试。

二、主要特点

- 采用四窗口（16位LED）数字显示，同时测试（显示）初级电压、空载电流、空载电压、空载功率。

- 初级电流量程自动切换，保证小电流测量的准确性。

- 内置调压器，调压更方便。

- 测试（显示）速度快。

- 仪器具有过压、过流保护功能。

- 可分别设定空载电流、功率的上限及次级电压的上、下限报警值，超出限值，仪表内的蜂鸣器就会发生报警声，同时对应的指示灯亮。设定值可断电保存。

三、技术指标（0.5级）

| 项 目 | 测量范围 | 误 差 |
| --- | --- | --- |
| 初级电压 | （5.0 ~ 300.0）V | ±(0.25％读数＋0.25%量程) |
| 初级空载电流 | （1.0 ~ 200.0 ~ 2000）mA | ±(0.25％读数＋0.25%量程) |
| 初级空载功率 | （0.0 ~ 600.0）W | ±(0.25％读数＋0.25%量程) |
| 次级空载电压 | （1.00 ~ 100.0）V | ±(0.25％读数＋0.25%量程) |
| 工作电源 | AC220V±22V，50Hz±1Hz |  |
| 整机功耗 | 小于12VA |  |
| 使用环境 | 环境温度：（0 ~ 40）℃，相对湿度：30％~ 90％ |  |
| 外形尺寸 | 385W×340D×115H mm |  |
| 重 量 | 5kg |  |

四、功能及使用方法

1、前面板

图1    前面板

前面板共有四个显示窗口（每个窗口占四位LED）：从左至右，第一窗口显示初级电压（英文为Pri.Voltage，单位为V），第二窗口显示空载电流（英文为Exciting Current，单位为mA），第三窗口显示空载电压（英文为Unload Voltage，单位为V），第四窗口显示空载功率（英文为Power，单位为W）。其中空载电流、空载功率窗口下方均有一只上限（H）指示灯，空载电压窗口下方有上限（H）、下限两只指示灯。如果上限（H）指示灯亮，则表示测量值大于设定上限，如果下限（L）指示灯亮，则表示测量值小于设定下限。OK为合格判定指示灯，OK灯亮，则表示变压器测试指标合格（即测量值在设定范围内）。

前面板共设置七个按键：锁存键（HOLD）、打印键（PRINT）、复位键（RESET）和四个报警设定功能键（SETUP、↑、→、·）。按键功能介绍如下：

锁存键：按下该键将当前测量数据锁定，再按该键，退出锁定状态。

打印键：备用。

复位键：按该键，仪器复位。当仪器工作或显示出现异常时，可按该键。

面板右边安装一只旋钮，内部为一只调压器（VOLTAGE  ADJUST），调压器容量为200VA，最大电流为0. 84A。

面板左下方是电源开关，按下电源开关，电源指示灯亮。

- 后面板（图2）

后面板共布置7个接线柱，其中初级4个，次级2个，接地1个。标记○为红色接线柱，标记●为黑色接线柱，约定红色接线柱为同名端，黑色接线柱为非同名端。初级V1两端接线柱对应初级电压的测量输入端，初级A1两端接线柱对应初级电流的测量输入端。当钮子开关拨向“NO ADJUST”位置，表示输入信号不经过调压器调压，输入信号直接接到初级测量端，同时前面板的调压器调压功能不起作用；如果钮子开关拨向“ADJUST”位置，则输入电压经调压器输入到测量端，通过前面板调压器（VOLTAGE ADJUST）调节输入电压的幅度。次级V2两端接线柱对应次级空载电压的测量输入端。初级电流保险丝（FUSE）容量为2.5A。

后面板分别安装通讯接口（RS232）和电源插座（内带0.5A保险丝）。

- 操作方法

3.1仪表的加电及注意事项

- 将仪表的电源插头接上AC220V。

- 开启电源预热五分钟后再使用。

- 用户每次开机测试前，都需按照3.2的操作方法查看原先设定的参数是否正确，如果改变，需重新设置。

- 设定报警上限值必须大于报警下限值。

3.2设定参数

仪器可对空载电流、功率、空载电压设定报警，按设定键，仪表设置的参数及参数值依次出现在上一排的第一、第二或第三窗口上，第一窗口显示参数符号，依次为AAAA，UUU1，PPPP，FFFF，AF，第二或第三窗口显示参数值，参数的含义如下：

AAAA：初级电流上限值设定，范围为1.000～ 2000（mA），第二窗口显示设定初级电流报警上限。

UUU1：次级电压上、下限值设定，范围为1.00 ～100.0（V），第二窗口显示设定次级电压报警下限，第三窗口显示设定次级电压报警上限。

PPPP：功率上限值设定，范围为0.1～600.0(W)，第二窗口显示设定功率报警上限。

FFFF：测量方式设定，范围为0、1，其表述：

0－常态测量（计量用），报警喇叭不响，指示灯不亮。

1－自动测量，AAAA，UUU1，PPPP设定报警有效，报警喇叭响，指示灯亮。

AF：电流真有效值测量选择，0为有效值，1为平均值。

以上参数设定完毕，参数值自动保存起来，下次开机时参数值不变。在初级电流大于4 .0mA时，以上报警功能才生效。

注：用→键指定当前设定值，当前设定位闪烁显示，用↑键设定当前设定位的值（0～ 9数字选择），用·键设定当前参数小数点的位置。

3.3测量操作（FFFF＝1）

按接线图正确接线，调节调压器至额定试验电压，接通变压器，仪器一旦计算判断空载电流大于4.0mA,就启动自动测量。如果空载电流、功率、空载电压测量值超出设定对应限值，仪表蜂鸣器报警，同时对应的超限指示灯亮，OK灯不亮。如果以上参数值在设定范围内，蜂鸣器不响，OK灯亮，表示测试合格。要求先接入次级，再接入初级。

3.4 仪器检定

分别检定各参数误差数据时，务必保证初级电压有交流电压输入（大于5V）。

五、接线图

图3     接线图

六、供货成套性

- GDW4011变压器测量仪一台

- 产品说明书一本

- 产品合格证一份

- 保修单一份

- 电源线一根

- 0.5A 保险丝二只、2.5A保险丝二只